# Об оценке данных, получаемых при инструментальных измерениях физических факторов неионизирующей природы

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО
от 13 июня 2012 года N 01/6620-12-32

Об оценке данных, получаемых при инструментальных измерениях физических факторов неионизирующей природы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в связи с поступающими запросами направляет информацию по вопросам оценки данных, получаемых при инструментальных измерениях физических факторов неионизирующей природы и по организации таких работ.

1. При проведении измерений и оформлении их результатов необходимо производить оценку неопределенности измерений. При оценке соответствия результатов измерений действующим гигиеническим нормативам следует руководствоваться положениями ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 "Руководство по оценке соответствия установленным требованиям". Соответствие гигиеническим нормативам считается установленным лишь в том случае, если измеренные величины, включая диапазон расширенной неопределенности, находятся в зоне допустимых значений. Расчет неопределенности измерений следует производить в соответствии с рекомендациями РМГ 43-2001 "Применение "Руководства по выражению неопределенности измерений", Р 50.2.038-2004 "Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результатов измерений" и другими нормативными документами.

При осуществлении инструментального контроля физических факторов следует применять средства измерения (далее - СИ) в строгом соответствии с их техническими характеристиками, изложенными в описании типа СИ (набор измеряемых показателей, диапазон измеряемых показателей погрешность СИ, условия эксплуатации и т.д.), ввиду того, что отмечены случаи, когда сведения, изложенные в эксплуатационной документации, не соответствуют описанию утвержденного типа СИ.

В протоколе измерений помимо результата и диапазона неопределенности измерений следует отражать условия измерений, влияющие на результат измерений и выбор нормативного значения измеряемого показателя. В протокол измерения также следует вносить сведения о вспомогательных СИ (измерение температуры воздуха, расстояний и т.д.) и результатах вспомогательных измерений.

2. При организации и проведении измерений параметров шума в жилых зданиях и на территории жилой застройки следует учитывать, что если в технической документации прибора не приведены непосредственные значения верхнего и нижнего пределов измерений уровней звукового давления (УЗД) в октавных (1/n-октавных) полосах частот, их определяют следующим образом:

- верхний предел измерения УЗД в октавных (/n-октавных) полосах частот принимается равным верхнему пределу уровня звука на характеристике А на опорной частоте 1000 Гц;

- нижний предел измерения УЗД в октавных (1/n-октавных) полосах частот принимается равным максимальному значению из двух следующих величин:

а) разница между верхним пределом измерений и диапазоном линейности фильтров по электрическому входу;

б) уровень собственных шумов в соответствующей октавной (1/n-октавной) полосе частот плюс 5 децибел (при погрешности линейности не более 1.0 дБ), либо 10 дБ (при погрешности линейности не более 0,4 дБ).

Инструментальная погрешность при измерениях уровня звукового давления складывается из погрешности измерения шумомером уровня звукового давления на опорной частоте и неравномерности частотной характеристики октавных (1/n-октавных) фильтров. Основная погрешность для шумомеров 1 класса точности с фильтрами 1 класса не превышает ±1,0 дБ.

Указанная в нормативах шума поправка -5 дБА устанавливает нормативные значения уровня звука, создаваемого инженерно-технологическим оборудованием самого здания, предусмотренным проектом этого здания. Эти нормативы следует использовать при санитарно-эпидемиологической экспертизе проектных решений и инструментальном контроле уровня звука, создаваемого инженерно-технологическим оборудованием самого здания в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 методических указаний по контролю МУК 4.3.2194-07 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях". При оценке уровня шума в помещениях жилых и общественных зданий, создаваемого внешними источниками шума и источниками, появившимися после ввода здания в эксплуатацию, в том числе различным торговым и другим оборудованием, указанную выше поправку -5 дБА применять не следует.

3. При организации и проведении измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях следует руководствоваться требованиями к погрешности СИ, изложенными в СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

При расследовании обращений граждан на неблагоприятный микроклимат измерение его параметров следует проводить при погодных условиях идентичных существовавшим на момент жалобы. При осуществлении плановых надзорных мероприятий измерения следует проводить при погодных условиях, регламентированных действующими нормативными документами на методы исследований.

4. При организации и проведении измерений электромагнитных полей радиочастотных диапазонов на территории и в жилых и общественных зданиях следует учитывать, что допустимая погрешность СИ, ±30% относится только к СИ, с направленной антенной, предназначенным для измерения напряженности электрического поля. В остальных случаях допустимая величина погрешности не регламентирована, однако оценку результатов измерения следует осуществлять с учетом диапазона расширенной неопределенности, с уровнем значимости  p 0,05.

При применении широкополосных СИ следует обращать внимание на возможное присутствие полей, мешающих выполнению измерений.

5. При проведении измерений напряженности (индукции) магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в общественных зданиях и жилых помещениях до разработки нормативного документа на методы исследований пересчет результатов измерения с учетом "фазности" и нагрузки проводится следующим образом:

Результат измерения модуля напряженности (индукции) магнитного поля при наличии 2-3-фазного источника тока умножается на 1,44. Если измерения поля проводились не при максимальной нагрузке источника тока, то измеренное значение напряженности, приведенное к максимальной нагрузке, следует рассчитать по формуле:

, где

- максимальный ток на k-й фазе,

- ток на k-й фазе в период измерений,

- измеренное значение средней по помещению напряженности,

- значение средней напряженности, приведенное к максимальной нагрузке.

Для полученной величины напряженности (индукции) магнитного поля рассчитывается диапазон неопределенности измерений.

6. При организации и проведении измерений интенсивности ультрафиолетового излучения следует руководствоваться методикой выполнения измерений, изложенной в руководстве по эксплуатации СИ. Проведение измерений энергетической освещенности возможно лишь от источников излучения, для которых проведена поверка СИ. При этом результат измерения следует умножать на указанный в свидетельстве о государственной поверке СИ поправочный коэффициент для данного источника излучения.

При измерении уровня УФИ, создаваемого соляриями, следует использовать методику выполнения измерений, изложенную в рекомендациях по межгосударственной стандартизации РМГ 69-2003 "Характеристики оптического излучения соляриев".

7. При организации и проведении измерений освещенности в жилых и общественных зданиях в темное время суток под уровнем суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения следует понимать среднюю вертикальную освещенность, измеряемую на внутренней поверхности стекла. Освещенность измеряется в 4 точках по углам и в центре светопроема. Датчик люксметра должен быть направлен наружу. Свет в помещении должен быть выключен. Нормы средней яркости проезжей части следует определять в соответствии с СП 52.13330.2011 "Свод правил. Естественное и искусственное освещение".

Руководитель
Г.Г.Онищенко